Author: 岡本 光正
Last saved by: mitumasa

－－－－－－－－－－－－－－－簡単操作方法　－－－－－－－－－－－－－－－

１：プログラムの書き込み方法 

ａ：　ＣＨＥＣＫ－ＷＲＩＴＥ　ＳＷをＷＲ側（上に上げます）

ｂ：　ＣＬキーを押します。この時スイッチの中の赤いランプが点灯します。

【ＰＲＯＧ．ＮＯヲセットシテクダサイ 】の表示で入力したいブログラム番号を　　　　２桁入れます。
最後に | ＥＮＴ | キーで入力の終了を行います。

| 《例》  プログラム番号 １２番を選択したいとき１，２，ＥＮＴ と、入力します |
| プログラムタイトルヲ　ＩＮＰＵＴ】が表示されそのプログラム名を２０桁入力し |
| ます。 |
| 既に入力されていてこの項を飛ばしたいのであれば　９，ＥＮＴとします。 |
| 各種の操作キーを使い文字の入力を行った後、９，ＥＮＴを押しこの項の終了を |
| 指示します。 |

【オンドヲセットシテクダサイ】

　　　第１ステップの温度を設定します。 最高温度は１１９９℃です 
　　　既に設定されていてその温度を変更しなくても良い場合、ＥＮＴキーのみを押して　　　下さい。
　　　設定温度４桁を入力し、最後にＥＮＴキーを押し温度設定の終了をします。

【ＲＡＴＥ　ヲセットシテクダサイ】

　　　次に温度上昇率を入力します。 ３桁で最高は１９９℃／分 です 
　　　既に設定されていてその温度上昇率を変更しなくても良い場合、ＥＮＴキーのみを　　　押して下さい。  
　　　温度上昇率３桁を入力し、最後にＥＮＴキーを押し温度上昇率の終了をします。 

【メイレイ　ヲセットシテクダサイ】

　　　命令の入力は、係留＝１、真空=２、大気＝３、終了１＝４、終了２＝５、乾燥１　　　＝６、乾燥２＝７、マッフルクリーン＝８、それぞれを設定します。
　　　既に設定されていてその命令を変更しなくても良い場合、ＥＮＴキーのみを押して　　　下さい。 
《例１》 乾燥　１０分　のみ |
６　ＥＮＴ、ＥＮＴ |
【ＤＲＹＴＩＭＥヲセットシテクダサイ】
　　１０、ＥＮＴ

| 《例２》 真空　７１ｃｍ／Ｈｇ |
| ２　ＥＮＴ、ＥＮＴ |
【シンクウチ　ヲセットシテクダサイ】
　　７１、ＥＮＴ

| 例３》　大気 |
| ３、ＥＮＴ、ＥＮＴ |

| 《例４》　係留　２分 |
| １、ＥＮＴ、ＥＮＴ |
【タイマーチ　ヲセットシテクダサイ】
　　２、ＥＮＴ
| 《例５》　係留　２０秒 |
| １、ＥＮＴ、ＥＮＴ |
【タイマーチ　ヲセットシテクダサイ】
　　１０２、ＥＮＴ
タイマーの設定で、秒、分、の切り替えは分の場合２桁の数値を、秒の場合２桁の数値の前に１を入れ３桁にして下さい。

| 《例６》　終了　徐冷＝５分 |
　　４、ＥＮＴ、ＥＮＴ
【ジョレイチヲセットシテクダサイ】
　　５、ＥＮＴ

　各命令は組み合わせにより、自動的にその命令が順次遂行されます。
　係留と真空の同時指定
　　１、ＥＮＴ　２、ＥＮＴ、ＥＮＴ
　温度に達したとき、真空ＯＮ、と同時に係留タイマーが動作します。
　真空係留の開始
　係留と大気の同時指定
　　１、ＥＮＴ　３、ＥＮＴ、ＥＮＴ  
　温度に達したとき、真空解放、と同時に係留タイマーが動作します。
　大気係留の開始
　係留と真空と大気の同時指定
　１、ＥＮＴ　２、ＥＮＴ、３、ＥＮＴ、ＥＮＴ
　温度に達したとき、真空ＯＮ、と同時に係留タイマーが動作します。
　タイマー終了後真空を解放し大気焼成に移ります。

　　　係留と真空と大気と終了の同時指定
　１、ＥＮＴ　２、ＥＮＴ、３、ＥＮＴ、４、ＥＮＴ、ＥＮＴ
　　温度に達したとき、真空ＯＮ、と同時に係留タイマーが動作します。
　　タイマー終了後真空を解放しマッフルを上げ終了します。

　　　乾燥１の使用方法
　　ＤＲＹ１＝６　は通常の乾燥タイマーの設定です。
　　マッフルの下降時間の設定をして下さい。
　　乾燥タイマーが０の時、ストレートに下降します。

　　　乾燥２の使用方法
　　ＤＲＹ２＝７　は主にアトロウ用埋没材の乾燥、余熱に使用します。
　　必ずＨＯＬＤ、係留命令と同時指定して使用して下さい。
　　１、ＥＮＴ　７、ＥＮＴ

　　係留タイマー値をセットしてＤＲＹタイマーを設定して下さい。
　　この動きは、ＤＲＹタイマー値に設定された数値のステップ数に応じマッフルが下降　　して、その位置で停止します。設定温度に達すれば、係留タイマーが作動します、タ    イマー終了と同時にマッフルがベース迄下降し次のステップに移行します。

  終了１　ＣＬ－ＲＥ１＝４の使用方法
  真空を解放し、マッフルを元の位置まで上げる命令です。
  徐冷タイマーが動作しますので、徐冷値を設定して下さい。
  徐冷タイマーが０の時マッフルはストレートに上がります。
  徐冷タイマーはマッフルを冷却位置まで上げ、その位置で停止させて、指示された徐冷  タイマーが終了すれば、マッフルが上がり元の位置まで戻ります。

  終了２　ＣＬ－ＲＥ１＝５の使用方法
  熱処理用として使用します。
  設定温度に達すれば、マッフルを冷却位置まで上げ、その位置で停止させて、プログラ  ムを次のステップまで移行します。従って次のステップで  ＤＲＹ１を組み込む必要が  あります。

   プログラムの流れについての例
  ＳＴＥＰ１
  ＳＥＴ．ＴＭ　　５００゜Ｃ　　ＲＡＴＥ　５０゜Ｃ／ＭＩＮ
  ＣＭＤ　　Ｄ１　　　　　　　　ＤＲＹ－０１
  
  ＳＴＥＰ２
  ＳＥＴ．ＴＭ　　６００゜Ｃ　　ＲＡＴＥ　５０゜Ｃ／ＭＩＮ
  ＣＭＤ　　ＶＯ　　　　　　　　ＶＡＣＵＵＭ　７１ＣＭ／ＨＧ
 
  ＳＴＥＰ３
  ＳＥＴ．ＴＭ　　９３０゜Ｃ　　ＲＡＴＥ　５０゜Ｃ／ＭＩＮ
  ＣＭＤ　　Ｃ２　　　　　　　　ＤＥＬＡＹ－００
                                          
  ＳＴＥＰ４
  ＳＥＴ．ＴＭ　　７００゜Ｃ　　ＲＡＴＥ　５０゜Ｃ／ＭＩＮ
  ＣＭＤ　　Ｄ１　　　　　　　　ＤＲＹ－００

  ＳＴＥＰ５
  ＳＥＴ．ＴＭ　　９００゜Ｃ　　ＲＡＴＥ　５０゜Ｃ／ＭＩＮ
  ＣＭＤ　　Ｈ　ＶＯ　ＶＰ　Ｃ１　　ＨＯＬＤ－ＴＩＭ　１ＭＩＮ
  ＶＡＣＵＵＭ　　７１ＣＭ／ＨＧ　　ＤＥＬＡＹ－０１

  （第１ステップ）　約１分かけてマッフルが下降します。
  　５００゜Ｃになれば第２ステップに移行します。

 （第２ステップ）
　　６００゜Ｃまで温度上昇すれば真空がＯＮします。

　（第３ステップ）
　　９３０゜Ｃまで真空中で温度上昇し設定温度に達すれば、マッフルを冷却位置まで上　　げ、その位置で停止させて、プログラムを次のステップまで移行します。

　　（第４ステップ）
　　冷却位置で７００゜Ｃになるまで待ちます。
   ７００゜Ｃになればマッフルは再び下降します。

　　（第５ステップ）
　　９００゜Ｃになれば係留タイマー、真空がＯＮします。タイマーが終了すれば真空の　　解放が行われ、マッフルを冷却位置まで上げ、その位置で１分停止します、徐冷タイ　　マーが終了すれば、マッフルが上がり元の位置まで戻ります。

  プログラムのチェック方法
　　１　簡単チエック

　　ＷＲ－ＣＨ　スイッチをＷＲ側に上げます。
　　そのまま　↑　↓　キーを押しながらチエックを行います。

　　戻るにはＷＲ－ＣＨ　スイッチを中立まで戻し、ＣＬキーを押します。

２　詳細チエック
ＷＲ－ＣＨ　スイッチをＣＨ側に下げます。
ＣＬキーを押します
この時、スイッチの中のグリーンランプが点灯します。
【チエックコウモクヲＩＮＰＵＴ】のディスプレイで
０１：ＰＲ　を選択します。　０，１，ＥＮＴ

次にチエックしたいプログラム範囲を入力します。
たとえば、１番から１０番までをチエックしたい場合
１，ＥＮＴ　１０，ＥＮＴ
ＯＫであればＥＮＴＫＥＹ　でＥＮＴキーをおします。
↑　↓　キーを押しながらチエックを行います。
後は各ステップまいにプログラムが表示されます。
戻るにはＷＲ－ＣＨ　スイッチを中立まで戻し、ＣＬキーを押します。

簡単スタート方法
プログラムタイトルを確認しながらスタートする方法です。
ＷＲ－ＣＨ　スイッチをＣＨ側に下げます。
※この時、ＣＬキーは押さない事、ランプは消灯
そのまま　↑　↓　キーを押しながらチエックを行います。
目的のプログラムが見つかれば、ＷＲ－ＣＨ　スイッチを中立まで戻し、その番号を入力します。これで自動スタートします。

プログラムの部分変更方法

すでに入力されているプログラムの中で、温度設定及び温度上昇率のみの変更方法を説明します。

１：　ＷＲ－ＣＨスイッチを、ＷＲ側に上げます。
２：　ＣＬキーを押します
３：  修正したいプログラム番号を入力します。終了はＥＮＴキー
４：　タイトルは　９、ＥＮＴ　で飛ばします。
５：　温度、（ＳＥＴ．ＴＭ）、上昇率（ＲＡＴＥ）を入力します。
６：　＊＊　ＯＫテ゛アレバＥＮＴＫＥＹ　＊＊　のメッセージが表示されるまでＥＮＴ　　　キーで送ります。
７：　確認ＯＫであればＥＮＴキーを押し次のステップへ後ろへ戻るのであれば　↓　キ　　　ーを押しバックさせます。
８：　再び５：の状態になります
９：　ＥＮＴキーを押し、ＰＲＯＧ．ＮＯヲセットシテクダサイ　のメッセージが出れば、　　　完了です。再び３：の状態に戻ります。

１０：終了はＷＲ－ＣＨスイッチを、中立の位置に戻します。
１１：ＣＬキーを押せばホームポジションに戻ります。