Title: ポーセレンファーネス お変わり君 簡単変更方法
Author: 岡本 光正
Last saved by: mitumasa
Company: ＭＯＳ

ポーセレンファーネス　　　簡単変更方法
マニュアル１，２の設定
1　　　WRスイッチを上にあげる
2	　CL　ｋｅｙを押す　赤いＬＡＭＰが点灯
3	　変えたい番号を押す　０，ENT
アイドリング温度は　０番
4	　プログラムタイトルの入力で、９，ENT　と押す
　　　タイトルを無視する
DRY乾燥時間の入力（単位分）　例　１分　＝１、ENT
5	　最初の温度を変更したいのであれば、数値入力、（４５０）その後　ENT、
6	　RETEの入力、４０、ENT
7	　INSTの入力、　２、ENT　　　VACUUM表示　　最後にもう一度ENT
8	　真空値の設定　　７１、ENT
9	　OKデアレバENT、
10	　第二ステップ、温度の設定　　９３０、ENT
11	　RETEの入力、５５、ENT
12	　INSTの入力、　３、ENT　４,ENT　　VP、CR　　最後にもう一度　　　ENT
13	　徐冷の時間を設定して　不要であれば　CE、ENT　
14	表示OKデアレバENT、でENT

No１　ボンディング

プログラムNoをセットで　　　　　　　１、ENT
タイトルをINPUTで　　　　　　　　　９、ENT
第１STEP
DRY－TIMER（乾燥時間単位分）　　　X、ENT　　X=乾燥タイマー値
温度の設定　　　　　　５００、ENT
RATEの設定　　　　　　６５、ENT
命令の設定　　　　　　　　CE、ENT、ENT
表示OKであればENT　で　ENT

第2STEP
温度の設定　　　　　　９８０、ENT
RATEの設定　　　　　　６５、ENT
命令の設定　　　　　　　　４、ENT　、続いてENT　　　CR命令、
徐冷の時間を設定して　不要であれば　CE、ENT
表示OKであればENT で　ENT

No２　ディギャッシング

プログラムNoをセットで　　　　　　　２、ENT
タイトルをINPUTで　　　　　　　　　９、ENT
第１STEP
DRY－TIMER（乾燥時間単位分）　　　X、ENT
温度の設定　　　　　　６００、ENT
RATEの設定　　　　　　６５、ENT
命令の設定　　　　　　　　CE、ENT、ENT
表示OKであればENT　で　ENT

第2STEP
温度の設定　　　　　　９８０、ENT
RATEの設定　　　　　　６５、ENT
命令の設定　　　　　　１、ENT　　４、ENT　、続いてENT　　HOLD、　　CR命令、表示
TIMER値を入力、　　１０ENT

徐冷の時間を設定して　不要であれば　CE、ENT
OKであればENT　で　ENT

No３　ペーストオペ―ク

プログラムNoをセットで　　　　　　　３、ENT
タイトルをINPUTで　　　　　　　　　９、ENT
第１STEP
DRY－TIMER（乾燥時間単位分）　　　１０、ENT
温度の設定　　　　　　４５０、ENT
RATEの設定　　　　　　６５、ENT
命令の設定　　　　　　　　２、ENT、ENT　　　真空セット
真空値の設定　　　　　７１、ENT
表示OKであればENT で　ENT

第2STEP
温度の設定　　　　　　９８０、ENT
RATEの設定　　　　　　６５、ENT
命令の設定　　　　　　１、ENT　　３、ENT　、４ENT続いてENT　　HOLD、VP、CR命令、表示
TIMER値を入力、　　１、ENT

徐冷の時間を設定して　不要であれば　CE、ENT
表示OKであればENT 　で　ENT

No４　ボディ（１－３本）

プログラムNoをセットで　　　　　　　４、ENT
タイトルをINPUTで　　　　　　　　　９、ENT
第１STEP
DRY－TIMER（乾燥時間単位分）　　　１０、ENT
温度の設定　　　　　　６００、ENT
RATEの設定　　　　　　４５、ENT
命令の設定　　　　　　　　２、ENT、ENT　　　真空セット
真空値の設定　　　　　７１、ENT
表示OKであればENT で　ENT

第2STEP
温度の設定　　　　　　９３０、ENT
RATEの設定　　　　　　４５、ENT
命令の設定　　　　　　３、ENT、４、ENT続いてENT　　VP、CR命令、表示
徐冷の時間を設定して　不要であれば　CE、ENT
　表示OKであればENTで　ENT

No５　ボディ（４－６本）

プログラムNoをセットで　　　　　　　５、ENT
タイトルをINPUTで　　　　　　　　　９、ENT
第１STEP
DRY－TIMER（乾燥時間単位分）　　　１０、ENT
温度の設定　　　　　　６００、ENT
RATEの設定　　　　　　４５、ENT
命令の設定　　　　　　　　２、ENT、ENT　　　真空セット
真空値の設定　　　　　７１、ENT
表示OKであればENTで　ENT

第2STEP
温度の設定　　　　　　９３５、ENT
RATEの設定　　　　　　４５、ENT
命令の設定　　　　　　３、ENT、４、ENT続いてENT　　VP、CR命令、
徐冷の時間を設定して　不要であれば　CE、ENT
表示OKであればENT　で　ENT

No６　ボディ追加焼成

プログラムNoをセットで　　　　　　　６、ENT
タイトルをINPUTで　　　　　　　　　９、ENT
第１STEP
DRY－TIMER（乾燥時間単位分）　　　７、ENT
温度の設定　　　　　　６００、ENT
RATEの設定　　　　　　４５、ENT
命令の設定　　　　　　　　２、ENT、ENT　　　真空セット
真空値の設定　　　　　７１、ENT
表示OKであればENT　で　ENT

第2STEP
温度の設定　　　　　　９２０、ENT
RATEの設定　　　　　　４５、ENT
命令の設定　　　　　　３、ENT、４、ENT続いてENT　　VP、CR命令、
徐冷の時間を設定して　不要であれば　CE、ENT
表示OKであればENT　で　ENT

No７　セルフグレーズ

プログラムNoをセットで　　　　　　　７、ENT
タイトルをINPUTで　　　　　　　　　９、ENT
第１STEP
DRY－TIMER（乾燥時間単位分）　　　７、ENT
温度の設定　　　　　　６００、ENT
RATEの設定　　　　　　５０、ENT
命令の設定　　　　　　　　CE、ENT、ENT
表示OKであればENT　で　ENT

第2STEP
温度の設定　　　　　　９３０、ENT
RATEの設定　　　　　　５０、ENT
命令の設定　　　　　　　　４、ENT　、続いてENT　　　CR命令、
徐冷の時間を設定して　不要であれば　CE、ENT
表示OKであればENT　で　ENT

No８グレーズパウダー

プログラムNoをセットで　　　　　　　８、ENT
タイトルをINPUTで　　　　　　　　　９、ENT
第１STEP
DRY－TIMER（乾燥時間単位分）　　　７、ENT
温度の設定　　　　　　６００、ENT
RATEの設定　　　　　　５０、ENT
命令の設定　　　　　　　　CE、ENT、ENT
表示OKであればENT　で　ENT

第2STEP
温度の設定　　　　　　９１５、ENT
RATEの設定　　　　　　５０、ENT
命令の設定　　　　　　　　４、ENT　、続いてENT　　　CR命令、
徐冷の時間を設定して　不要であれば　CE、ENT
表示OKであればENT　で　ENT

No９１　ロー着

プログラムNoをセットで　　　　　　　９１、ENT
タイトルをINPUTで　　　　　　　　　９、ENT

第１STEP
DRY－TIMER（乾燥時間単位分）　　　１０、ENT
温度の設定　　　　　　６００、ENT
RATEの設定　　　　　　２５、ENT
命令の設定　　　　　　　　１、ENT、ENT　　HOLD（係留）２０分
TIMERの入力　　　２０、ENT
表示OKであればENT　ENT

第2STEP
温度の設定　　　　　　８４０、ENT
RATEの設定　　　　　　７０、ENT
命令の設定　　　　　　　　CE、ENT、ENT
表示OKであればENTで　ENT

第3STEP
温度の設定　　　　　　８４０、ENT
RATEの設定　　　　　　２５、ENT

命令の設定　　　　　　　　４、ENT　、続いてENT　　　CR命令、
徐冷の時間を設定して　不要であれば　CE、ENT
表示OKであればENT　で　ENT

No９２　ロー着

プログラムNoをセットで　　　　　　　９２、ENT
タイトルをINPUTで　　　　　　　　　９、ENT

第１STEP
DRY－TIMER（乾燥時間単位分）　　　１０、ENT
温度の設定　　　　　　６００、ENT
RATEの設定　　　　　　２５、ENT
命令の設定　　　　　　　　１、ENT、ENT　　HOLD（係留）２０分
TIMERの入力　　　２０、ENT
　表示OKであればENTで　ENT

第2STEP
温度の設定　　　　　　８４７、ENT
RATEの設定　　　　　　７０、ENT
命令の設定　　　　　　　　CE、ENT、ENT
　表示OKであればENTで　ENT

第3STEP
温度の設定　　　　　　８４７、ENT
RATEの設定　　　　　　２５、ENT

命令の設定　　　　　　　　４、ENT　、続いてENT　　　CR命令、
徐冷の時間を設定して　不要であれば　CE、ENT
表示OKであればENTで　ENT